Spi-mlvds-spi indicates the AD Daisy chain read back exception

内容提纲：

- 硬件设计原理

- 主芯片型号说明：MCU 、ADC、MLVDS芯片；

MCU型号：ST  STM32H743XIH6

ADC 型号：TI  ADS131E06IPAG 24位64KSPS数据速率

MLVDS转换芯片型号：TI SN65MLVD040RGZT 数据250Mhz/时钟125Mhz速率

- ADC工作模式，菊花链片数、两张板子上的ADC数量分别是多少；

ADC工作在菊花链模式，如图1。

图1：菊花链工作模式介绍

数据手册上的菊花链工作模式示意图：该模式下ADC的START、CLK、SCLK、DIN共用，数据读取时数据从最后一片DOUT级联上一片ADC的DAISY_IN管脚，以此类推到第一片，第一片DOUT输出所有ADC采集的数据。

我方的设计原理：

- ADC菊花链设计及芯片数量计算与确定；

本设计应用于铁路沿线的三相电压电流的监测。需要采集的对象多，并且要求实时同步采集。本次MCU管理60个模拟量采集通道，1片ADC提供6个通道，共需要10片。根据图2公式计算在Fdr=4KSPS，Fsclk=10Mhz，Nbit=24bit，Nchannels=6的情况下，

最大ADC带载数：Ndevice=10Mhz4Ksps*24*6+24=17pcs。满足菊花链级联要求。

图2：菊花链级联片数计算

- 板间通信方式设计

由于PCB空间限制，一张板卡上只能放下5片ADC，即30路ADC采样电路，另外30路需要放到不带MCU的板卡上。由于SPI单端信号跨板传输时，速率得不到保证，且传输不稳定、抗干扰性差，所以将板间的SPI单端信号转换成LVDS差分信号进行传输，原理设计参考了TI的https://www.ti.com/tool/TIDA-060017.其中哪些SCLK，DIN，DAISY_IN，CLK进行了信号转换。图4为板1的SN65MLVD040RGZT转换电路设计。图5为板5的SN65MLVD040RGZT转换电路设计。

Figure 4. MLVDS SCHEMATIC OF BOARD1

Figure 5. MLVDS SCHEMATIC OF BOARD 2

CS与START信号采用单端。片选信号使用单端是因为需要对每片ADC的增益进行单独配置，且片选信号速率低，降低设计成本。并贴出信号链路示意图（将VISO画的图纸另存为PNG图片格式，提case的时候单独上传图片，文档中的截图看不清楚。）板2的第一片ADC的DOUT信号输出板2 五片ADC采集的所有数据，该信号被SN65MLVD040RGZT转换成差分信号经过背板转换成板1第五片ADC的DAISY_IN单端信号。具体请看SPI to MLVDS.pdf。

- 测试现象

在进行ADC数据读取时，板1五片ADC芯片没有异常。采用差分转换后的板2出现ADC采集不正常现象。

具体如下：

- ADC有输入的情况下长时间工作，板2所有ADC均有概率出现异常值，与输入偏差一倍左右。

- ADC没有输入的情况下，每隔两秒板2第一片ADC所有通道出现异常值。长时间工作，板2其他ADC有概率出现异常值。

- 信号质量及时延测试

- 信号质量

单端信号和差分信号边沿满足时序要求，但存在信号过冲情况，3.3VSCLK信号过冲到4.6V，增加短接电阻得以改善。

- 单端转差分信号时延

SN65MLVD040RGZT芯片时延典型值4.5ns，板1的SCK（黄）到板2的SCK（蓝）时延共计10ns（即图4的SPI5_SCK_A转换成图5的SPI5_SCK），如图6。

Figure 6. the delay of SCLK signal

图4中的DAISY_IN_A信号（蓝）相对于SPI5_SCK_A（黄）延迟了27ns，如图7.

Figure 7.

图8为ADC芯片DOUT（蓝）信号与SCK（黄）之间的信号时延测量波形图。

Figure 8.

- 验证测试

测试1: 使用板1上MCU的一个SPI通道直接连接板2，即板2的ADC不与板1的ADC 构成菊花链。SPI经过MLVDS芯片转换成差分信号后，与板2的SPI总线进行通信。

- 此环境下，MCU SPI读到的ADC 数据仍然会有出错。

- 此环境下，测试DAISY_IN_A信号相对于SPI5_SCK_A信号，认为其时延过长，所以将图5的DOUT1信号直接连接到SPI的MISO管脚减小两个信号间的时延，示波器打出SCK，MISO如图8。 MCU SPI读到的ADC 数据仍然会有出错。

- 此环境下，降低SPI速率由10M降到7.5M，MCU SPI读到的ADC 数据仍然会有出错。认为不是SPI通信裕度不够的原因。

测试2：使用板1上MCU的一个SPI通道直接控制板2，即板2的ADC不与板1的ADC 构成菊花链。SPI单端信号不经过差分单端转换，即将板1的SPI单端信号直接与板2的SPI单端信号连接，MCU SPI读到的ADC 测量数据正常。

疑问：为什么SPI信号单端采集正常，差分转换数据采集不正常。

测试3：板1与板2形成菊花链连接，其他信号按设计初。

- ADC的工作时钟CLK不经过单端转差分直接漆包线飞线连接板2。MCU SPI读到的ADC 测量数据正常。但是每间隔两小时板2有概率出现个别ADC通道数据采集异常

- 但是此单端信号如果经过背板飞线连接板2，每隔40分钟出现一次数据采集异常。异常几率远大于测试a。（注：总飞线长度不大于0.5M）

疑问：在保证CLK单端信号质量的前提下此方法能否解决问题。

测试4：该环境MCU一个SPI口带11片ADC芯片，其中板1带MCU上有2片ADC，板2不带MCU上有3片ADC芯片，板3不带MCU上有3片ADC芯片，板4不带MCU上有3片ADC芯片.该11片ADC工作在菊花链模式下，板与板之间的SPI信号经过单端差分转换连接，CLK信号是单端连接。

- 该环境下，板4的ADC有概率出现数据采集异常的情况

疑问：如何让这个系统工作稳定。