ads1256使用异常
使用stm32的spi读取ads1256数据，发现ads1256在正常输出数据一段时间（不确定多少时间，有时候几秒有时候一两分钟）之后，总会出现异常默认设置，表现为数据输出频率（DRDY引脚脉冲显示）变为30kHz，而数据输出则飙升为0xFFFFFF。
检查过芯片发生复位的三个条件：1）RESET引脚低电平复位；2）RESET命令复位；3）特定SCLK脉冲；都没有发现有这三个条件出现；

示波器观察到的波形也是有异常：1）24位数据未读取完毕DRDY就置高了，不管SCLK的频率设置是否足够高；2）数据的后几位输出波形异常；3）DRDY的输出波形异常，有一段没一段的；如下

DRDY提前置高：

黄线为DRDY，蓝线为SPI-SCK；
[image: image1.jpg](R

[Be

‘ T 1,00




数据输出的后几位输出异常；
黄线为数据口DOUT，蓝线为SPI-SCK
[image: image2.jpg]TRIGGER

Te i i 0 il Stop M Pos: 424005

CHT 1,00V CH2 100% M 10.0,us CHT dIJ Dm\
27-Jan-16 03:30 <10Hz





DRDY异常；
黄线为DRDY

[image: image3.jpg]Dlllll.

' o]
4H -
“H 7L

T TIPS i
1 1.00Y CH2 1.00% M $
S0 Eeb 2L 0017




