测试报告

1测试时间

2012/7/2
2测试目的

测试源数据与最终数据之间的关系

3测试结果及分析

3.1测试1
[image: image1.png]EDAS-IP-SMS2006 - CES SRR ] - 1 (2] B

L}
EER A0 BEO EEM) S50 WHO #Ee)
g2 Wz [Jer Hez | amc war @FR 1970:01-0108:00:56

0 count

CES-1-EH
-32 count
16 count

CES-1-K

16 count
16 count

CES-1-d#

16 count
16 count

CES-2-EH

16 count
16 count

CES-2- %K

16 count
16 count

CES-2-J#

16 count

0 5Sec
(B SR 100 50





图1

从实时监控得到的波形如图1所示。原始数据的波形如图2所示。
其中第二路是第三路复制过去的。因此FFT分析第一路和第二路的变换。

第一路的整体谱如图3所示蓝颜色的线为谱线。由于开始时数据没有居中，有一个直流量，因此第一路的直流量很高。与图2中的原始数据值符合。但与实时监控的数据不符合。原因是实时数据波形的显示滞后于原始数据的采集。

[image: image2.wmf]
图2

[image: image3.wmf]
图3

[image: image4.wmf]
图4

图4所示为局部放大后的原始数据的谱线。可以看出，除了直流分量以外，还有一个12Hz左右的频率存在，其二次谐波在25Hz左右存在。此频率与图1中第一路的波形对比来看，是吻合的，在图1中也存在这样的一个频率。

图5所示为第二路的原始数据的谱线。可以看出第二路的直流量要比第一路的小很多。图6是第二路谱线的局部放大图，从图中可以出在2.5Hz、7.5Hz、50Hz处都有一根比较大的谱线。其中2.5Hz的谱线与图1中第二路的正弦波吻合。
通过此次测试可以看出：

1）原始数据与最终结果吻合度非常高。可以排除后端滤波器的问题；

2）第二路与第一路相比，50Hz的干扰一个有一个没有，这一点应该是从模拟部分引进过来的。/
[image: image5.wmf]图5

/[image: image6.wmf]图6

3.2测试2

[image: image7.png]EDAS-IP-SMS2006 - CES SRR ) - (2|5
EER A0 BEO EEM) S0 WHO #Ee)

Hee Wz [Jer 5z | amc war @FR 19700101.08:02:34
0 count

CES1-#H

-32 count
16 count

CESTRE | A e e A A A A A S eSS ANA A e S A AN

16 count
16 count

CES-EH | — o S o e AU AT A e A e e S S A AN e e Ay AN

16 count
16 count

CES2-FH

16 count
16 count

CES-2 &

16 count
16 count

CES-2- ki

16 count

5Sec

B R 50 50





图7

图7所示为开始第二路比较理想的情况。对应的原始数据如图8所示。从图8中也可以看出第二路的幅度较小。

其中第一路的局部放大图如图9所示。其中的干扰信号比测试1中的要大，而且谐波也多，因此第一路看上去不是一个正弦波。
[image: image8.wmf]
图9
第二路的频谱如图10和图11所示。在本次测试中，第二路比较理想，从频谱上看，除了50Hz外的谱线，全部是噪声，此结果也与图7相吻合。

[image: image9.wmf]
图10

[image: image10.wmf]
图11

[image: image11.wmf]
图12

图12所示为本次测试的时序波形。从波形看，本次测试与上次的结果幅度差不多，但频谱差异大，所以滤波后的结果也相差很多。但50Hz的干扰是一样的。
此次测试结果也说明干扰可能产生在模拟输入端。
3.3老板子测试1

以前的老板子，情况是第2路比较差。从原始数据得到的第2路的谱频分析来看，在整个通带内，板子的噪声相对于其他两路来说都很高。

原始数据的时域波形如图13所示。

[image: image12.wmf]
图13
相对于3路的频域波形（这里已经转换成dB）如图14，15，16所示。从图中对比可以看出第二路的噪声在通带内都很高。而其他两路的都在0dB以下，第三路的50Hz的干扰都在0dB以下，而第二路却在0dB以上。

[image: image13.wmf]
图14

[image: image14.wmf]
图15

[image: image15.wmf]
图16
3.4大信号情况下测试老板子
图17所示为大信号下实时监控的波形。图18所示原始数据时域波形。图19，20，21分别为三路的频域波形。图21为局部放大的频域波形，可以看出频率为1Hz。
[image: image16.png]SEE) WA FAO) PIQ Q) IEM BRO)

BBV BB

EDAS-IP-SMS2006 - CES SEE/AHL

EGR) SE) BES) SEM) SRV #EO M)

‘E‘E‘Kiiﬁ Dez @== ‘Aﬁ&x var @R “57"'"""‘#5:"1:"3 H

CES-1-EH

-8391983 cou
4190901 coun

CES-1-K

-4197707 cou
8385221 coun

CES-1-d#

-8391995 cou
8388608 coun

CES-2-EH

-8388608 cou
8388608 coun

CES-2- %K

-8388608 cou
8388608 coun

o

ES
7.09 1B
7.09 1B
7.09 1B

168
1
mm

10.41 1B

EX

02

Ex

67 e

69 1E

69 1E

69 1E

69 1E

feeREEn

0t2/8/12 11
2012/6/29 13
2012/6/29 14
2012/6/29 13
2012/6/29 13
2012/5/28 14
2012/8/18 11
2011/9/30 10
2012/5/17 11
2012/6/4 10:1:
2012/6/28 10
2012/5/30 16,
2012/5/28 11
2012/5/28 11

m
st
o
=
%
®
1
43
"
3

"
%
o
o

2012/6/2 10:35

2012/5/28 14
2012/6/15 18
2012/6/15 21
2012/8/15 21
2010/4/14 22
2012/5/28 14
2011/9/13 11
2010/7/15 10
2012/6/26 16
2012/6/26 16
2012/6/26 16
2012/6/26 17
2012/7/4 9:28
2012/7/4 11:3
2012/1/4 3:25
2012/7/4 11:3

2
I
12
12
A
51
=
25
A
t
%
01

3

5

CES-2-J#

-8388608 cou

1 LIST ~al
1 150 ASCTI data comnection established

1226 Dirsctory List has been submitted

1 BIETR: 125 F1 F 045 ¥ 0.3 A
i

1200 Transter type changed to BINARY

1 BASY

1 227 Entering Passive Mlode (192,165, 1 68, 125, 95)
1 EAEHTAATRER TP 152 168 166 W01 32063
1 RETR rav_ad dst

1 150 BINARY data connection established

1 226 File transmission successful

;
L

L

L

L

L

E

L

L

L

:

ey SRR T D s
ERISE ot asom T oo p asmme

.69 1B)

. ©0:28)

2012/7/4

e . O e -, 13 |





图17

[image: image17.wmf]
图18

[image: image18.wmf]
图19

[image: image19.wmf]
图20
[image: image20.wmf]
图21
