基于TMS320F28335的电能质量分析设计交流电压部分

在科技飞速发展的今天，各种各样的用电设备相继产生，当有些电气设备投入到电网时，会对电网电压产生干扰，影响电网的电能质量，尤其是大型电力电子设备投入使用后，对电网的影响更大。在这种环境下，产生了各种电能质量分析设备，对电网某个结点进行监测，实时记录电网波动，利用大量数据对电网进行评估。电能质量分析设备一般都很贵，很难在学习的过程中使用到，尤其是对个人的学习。本文将介绍如何进行电能质量检测，怎样做一个简单的电能质量分析仪。

通过这个题目，相应我们会学习到TI公司生产的MCU控制器TMS320F28335，这也是电力电子行业应用很多的控制器芯片。电能质量分析包括很多方面，例如：电压(幅值、相位、频率)、电流(幅值、相位、频率)、功率、功率因数、三相电压不平衡度、电压闪变、谐波含量等，很多国际标准对这些也有明确的定义，这里不再详述，本文主要介绍电压有效值、频率、谐波含量进行分析。

1> 芯片简介：

TMS320F28335芯片简介

l 高性能静态CMOS技术

高达150MHZ(6.67ns的周期时间);

l 高性能32位CPU

IEEE-754单精度浮点单元

哈佛流水线结构

快速中断响应处理

统一的内存管理模式

使用C/C++ 和汇编语言

l 6通道的DMA控制器(用于ADC、McBsp、ePWM、XINTF和SARAM)

l 16位或32位外部接口XINTF

l 片上存储器

256K*16 Flash ，34K*16 SARAM，1 Kx16 OTPROM

8K*16 Boot ROM(支持软件引导模式SCI、SPI、CAN、I2C、McBSP、XINTF和并行IO)

l 时钟和系统控制

支持动态锁相环PLL; 片载振荡器; 安全装置定时模块

l GPIO0~GPIO63引脚可以连接到八个外部内核中断其中的一个

l 支持58个外设中断的PIE模块(外设中断扩展)

l 增强型的外设模块：

18个PWM输出，包含6个高分辨率脉宽调制模块(HRPWM)、6个事件捕获输入，2通道的正交调制模块(QEP);

l 3个32位定时器

l 串行端口外设

2个局域网控制器CAN模块

3个SCI模块(SCIA、SCIB、SCIC)

2个McBSP模块(可配置为SPI)

1个SPI

1个I2C

l 12位，16通道模数转换ADC

80ns转化率;2*8通道复用输入器;两个采样保持;同时支持多通道转换

EP4CE10E22C8N芯片简介

低成本、低功耗的 FPGA架构：

l 10,320逻辑单元

l 414 Kb的嵌入式存储器

l 23个 18 × 18 乘法器，实现DSP处理密集型应用

l 2个通用PLL

l 10个全局时钟网络

l 91个I/O

l 21个LVDS

AD7606芯片简介

l 8路同步采样输入

l 真双极性模拟输入范围：±10 V、±5 V

l 5V模拟单电源，2.3V至+5V VDRIVE

l 1MΩ模拟输入阻抗

l 模拟输入箝位保护

l 二阶抗混叠模拟滤波器

l 高吞吐速率：200 kSPS(所有8个通道)

l 灵活的并行/串行接口

l 95.5 dB SNR, -107 dB THD

l ±0.5 LSB INL, ±0.5 LSB DNL

l 低功耗：100 mW 待机功耗：25 mW

l 64引脚LQFP 封装

2> 设计概要

a> 电压采样电路设计

交流电压采样是把额定有效值电压220V 50Hz信号转换为运算放大电路、模数转换器可接受的电压水平。

传统转换方式是通过电压互感器，把高电压转换为低电压，高压侧与低压侧电气隔离，二次侧不需要外部电源功能，但是电压互感器的响应速度较慢，不能测量直流分量，在要求响应速度较快的系统中，受到了限制。

新型的电流型霍尔元件，不仅响应速度快，也能测量直流分量，通过限流电阻，将高电压转换成低电流，然后经过电流型霍尔元件隔离输出电流，再经取样电阻转换成电压，电压转换精度受霍尔元件线性度影响，高精度霍尔一般成本较高。

在交流电压转换方式中还有一种，通过差分放大电路，将高电压信号转换成低电压信号，此类转换方式相对控制灵活，可通过选择运放和周边器件控制信号转换的响应速度，成本也相对较低，但是，给运算放大器供电电源与测量交流电压应该隔离，当测量多个信号时，应考虑信号间干扰。

本项目综合考虑到成本、性能、精度问题，采用差分放大电路进行电压转换，转换电压要求：

输入电压：400V (幅值)

输出电压：6V (幅值)

变比：400:6

为了尽可能增大差分放大电路的输入阻抗，设计两级放大电路，先通过差分放大电路，将信号缩小到2V左右，再经后级的反向放大电路放大3倍。电路图如下所示：


在运放同向输入与反向输入间加入反并联的电压钳位二极管，保护输入端，在正输入极与地之间连接一个背靠背的5V稳压二极管，钳位共模输入电压，第二级运放输出即可连接模数转换器输入。

a> 频率精确测量

在进行FFT分析、有效值计算过程中，要明确知道信号的频率，才能准确测量出电网电压的谐波含量、有效值等参数。测量频率方法很多，本节主要讲解过零点检测、软件锁相环实现频率测量的方式。

单相软件锁相环技术，可以通过模数转换，在软件中实现过零点计算，并把检测过零点与软件内相位进行对比，产生误差信号，利用误差信号调节采样周期，从而让软件内相位与实际过零点存在稳定的误差值，而达到软件锁相的目的。当过零点落在两个采样点之间时，检测过零点会有偏差，尽管可以通过线性计算的方法，进一步缩小误差，但信号谐波含量较大时，同样会引起检测偏差，导致频率计算偏差较大。

本项目采用硬件方法实现过零点检测和软件锁相，解决了上述所产生的问题，并且频率检测精度很高，具体实现方法如下：

利用TI公司网站的WEBENCH Designer设计4阶带通滤波器，带通滤波器的设计过程如下：

1>打开WEBENCH设计中心，在右侧选择Filters->Bandpass，点击“开始设计”，开始加载设计器，等待设计器加载完成。

[image: image1.png]WEBENCH® igitrhs

WEBENCH® igitgg Moo

Fiter Type
WEBENCH Design Environments RITREARIHTE , sCOBESHIREREE, 561, eond
W EEERG. SERRNTRERHCNE. AUHENEACREMENGT. B8, ighpass

T RSS2 AT, RO R T 0 ERE. ® Bandpass

Bandstop

EitFETIR
gt





更改中心频率为50Hz，通带宽度为10Hz，其它可选默认，点击“Start Filter Design”。

[image: image2.png]Attenuation

Center Frequency(fo): 50 Hz
Gain(Ao): 1 v 0.00 a8
Passband Bandwidth(BWp): 10 Hz

(o) Search Filter Response () Pick Fiter Response.

Stopband

Stopband Attenuation(Asb) 45 I

Stopband Bandwidth(BWs): 1000 Hz
‘Supply Voltage.

() Dual Supply () Single Supply

Supply Voltage:

] Enter Group Delay Flatness Specs

] Enter Step Response Specs




[image: image3.png]TSI K S ] S —— 4 & )

oroupoetay 44153 s56usec ‘sea0r 136usec|
L [ s - o et
[ — L —p— s
Lot e e Sun v e A i |
> Ot ste Lot ot © s s oo Pt o—— am
Py |
5 e st e — :
savscescraen | |
s Vi o s | Sowions o tuna ) Y et
R A O e A R D
Tooe | oy | Doy | e | repese canten
o o | e | raness | oy || o
“ friey 'y -

I Ememce e = EH

Gronp Oy e





4>产生如下所示电路图

[image: image4.png]



5>其波特图如下所示

[image: image5.png]Gain

0108z

10.00Hz
Frequency

1.00KHz





[image: image6.png]Phase (deg)

Phase
sbib.n82s38888

100
420
440
460
480

0,008z

001Hz

0108z

1.00Hz 10.00Hz 100.00Hz 1.00KHz 10.00KHz
Frequency




电压信号经四阶巴特沃兹带通滤波器滤波后，再经滞回比较器转换为方波信号。

滞回比较器设计如下图，LM311是集电极开路输出，可以将电平降为数字输入电平，右侧显示输出方波信号。

[image: image7.png]s o

v
1=

15V




将方波信号输入到FPGA芯片引脚上，利用数字锁相环，将频率倍频为10.24kHz，实现方框图如下：

[image: image8.png]



频率值为采样电压的频率，信号输出即为模数转换器触发采样的时钟信号，只有当此信号有效时，MCU采样处理的模拟信号才有意义。额定50Hz时，采样触发时钟为10.24kHz。

a> RMS有效值测量

有效值为10个工频周期(2048个样本)累计得出的结果。通过AD采样得出的2048个连续样本，进行均方根计算。AD采样的结果需要转换为电网电压采样值，这需要对采样进行标定，标定的方法可以使用y=a*x+b，得出系数a和系数b。

b> 谐波分析

电压谐波计算基于平均间隔 10 周 (200ms)，此间隔准确含有2048个样本值。根据这些样本值计算得出1024个FFT结果(5Hz)。其表示意义如下

第0个：DC直流分量

第1个：5Hz幅值

第2个：10Hz幅值

第3个：15Hz幅值

……

第1023个：5115Hz幅值

从其中即可选择出基波幅值、2-50次谐波幅值，THD计算如下式

[image: image9.png]n: .

Vi FEBHER rms .
Vn: YFn (i I ) s .




根据IEC标准，THD中不包括40次以上谐波。

TMS320F28335进行FFT计算的程序解释：

使用C28x Floating Point UnitLibrary将对应的库拷贝到工程目录下，添加C SOURCE文件，

[image: image10.png]REFI_£22_mag, ssm
RFFI_£32_phese. asn
REFT_£32_sincostable 10. ¢
REFI_£322_nsg. asm
RFFT_£32u. asm




下载附件 保存到相册

在主程序文件中，定义FFT计算的相应变量

typedef struct {

float32 *InBuf;

float32 *OutBuf;

float32 *CosSinBuf;

float32 *MagBuf;

float32 *PhaseBuf;

Uint16 FFTSize;

Uint16 FFTStages;

} RFFT_F32_STRUCT;

#define RFFT_SIZE 2048

#define RFFT_STAGES 11 //2是11次方

float32InBuffer[RFFT_SIZE];

float32OutBuffer[RFFT_SIZE];

float32TwiddleBuffer[RFFT_SIZE];

float32MagBuffer[RFFT_SIZE/2];

RFFT_F32_STRUCT rfft;

在CMD文件中分配连续的地址空间给变量InBuffer、OutBuffer、TWIDDLEBUF、MAGBUF：

INBUF : > RAML4, PAGE = 1, ALIGN(4096)

OUTBUF : > RAML5, PAGE = 1, ALIGN(4096)

TWIDDLEBUF : > RAML6, PAGE = 1, ALIGN(4096)

MAGBUF : > RAML7, PAGE = 1, ALIGN(4096)

初始化程序设置：

// Clear input buffers:

for(i=0; i < RFFT_SIZE; i++)

{

InBuffer = 0.0f;

}

rfft.FFTSize = RFFT_SIZE;

rfft.FFTStages = RFFT_STAGES;

rfft.InBuf = &InBuffer[0]; //Input buffer

rfft.OutBuf = &OutBuffer[0]; //Output buffer

rfft.CosSinBuf =&TwiddleBuffer[0]; //Twiddle factorbuffer

rfft.MagBuf = &MagBuffer[0]; //Magnitude buffer

RFFT_f32_sincostable(&rfft); //Calculate twiddle factor

for (i=0; i < RFFT_SIZE; i++)

{

OutBuffer= 0; //Clean up output buffer

}

for (i=0; i < RFFT_SIZE/2; i++)

{

MagBuffer= 0; //Clean up magnitude buffer

}

当样本数达到2048点时，开始FFT分析：

RFFT_f32(&rfft);

RFFT_f32_mag(&rfft);

结果保存在MagBuffer前1024个地址空间中，当然至于这个结果值的意义已经在本节开头说明，你看到的这个幅值可能比较大，为什么呢，对于这个我记不太清楚了，好像是要除以RFFT_SIZE/2，才能真正成为幅值，对于这点我不太确定，等后期我会对这点再次确认，并更新到这里。

c> F28335的DMA 通道设置

因为AD7606是一个慢速设备，F28335读取AD7606芯片的采样值，会消耗CPU处理时间，使用DMA通道，可以再F28335的CPU不干预下，完成读取AD7606采样结果值到F28335内部0等待周期RAM中。读取控制框图如下：

[image: image11.png]SRR RN B

I

AD76065% 3t

busy (5

F28335 DMA{&4 DMA L4 578 e e

F28335EEIRAM
REELER

SRR TS





d> 电路板原理图分析

1>TMS320F28335主电路，XINTF总线连接AD7606、FPGA、SRAM、FLASH。

[image: image12.png]i

L 1





保存到相册

F28335连接外部30MHz有源晶振：

[image: image13.png]+3.3V

XCLK

SNV,
£ el —LC30 _LCSI

22pF

XTAL
50MHz





2路指示灯和2路开关选择输入到F28335，1路电源上电指示LED:

[image: image14.png]433V
RIS LRI6 17 RIS 19
% Bk 3 470 3
52 DI D2 D3
GPIO4 1 =14 h 4 h 4 b 4
o [ F) 3 } » = N
SWDIP2 =
3 LED4 LED3

XD




F28335手动复位按钮：

[image: image15.png]33V

GSD




F28335BOOT模式选择：

[image: image16.png]+33V

Rl 47K XAID R, 4TK
R3 VTATKXAL3 RA_ATK
RS o ATK_XAIL RE o ATK.
R7_TATKXALS RE o ATK

GND




模拟电源与数字电源通过磁珠进行连接：

[image: image17.png]2

VDD3VFL 433V +33vA
t Bl B2 T
53 c1
E=x 0.1F
0.1F
T B4

AGND

0.1uF




F283351.9V电源：

[image: image18.png]A s19v

v us

£
10510V

= Lo

sy onr

—

s19v

&51 R52 53 54
= =t

30K 6 g

TRSTST0IKTT





3.3V电源：

[image: image19.png]v ve

10510V

TPSTSTIRIT





FGPA1.2V 电源：

[image: image20.png]33v v nanriz s12v

E3

css
108207 o1 oxF
4





FPGA2.5V 电源：

[image: image21.png]v us_rMinzes a2sv

&
Tnumsv Toe
|

10510V [ —





SRAM和FLASH连接：

[image: image22.png]o
;o as |, pg|m  xww x00 7 [ oo | L xa0
XA 511 301 5 27 (3n
x a1 31 X1
7V R} EER— o] pos) 5 s 3.
| & L 3o [ . EEmw
31 D& 5531 p TR . )
A pos 2 4 x4
T oM ol o xme e [ e
e b4 e e XD6 15| 2% Mo
7B Era— o1 -
O 37 X7
XaE o VA 13 P e
Xa5 £ S - P B s
X6 30 301051 B X
A0 Dalo 310 XA10
T3 3% o1 o5 7 xan
mn e RS o35 | 28  EEm
T3 A2 DOl 30155 [N T
a7 | Al DOB Iy Xo1 37| o8 XIS A
A4 pQuse : 3014 XAl
s 1 %o 3015 3% 2w
A pQis 315 Xa1s
S —a ] A e e
POTUNMN o | o vl v
Sau— 16| A ZE e —wow o mam 6 | o  EEman
o [ FwE 17
S by AT | e
) i 3 OEa o
o a0 f33v o vop
1] a0 401 srEa @D
S an & BLEs @D
vs
b SEILVSTIT6 10T

STIVER00A

a3y




FPGA连接：

[image: image23.png]



AD7606连接图：

[image: image24.png]



写在最后：

本人从事了多年基于C28的软件编程工作，从最开始的F2812到现在一直在用的F28335，很多情况下都是只完成项目的一部分功能，没能完完整整得做一个项目;并且在工作过程中，也有过一些另类的想法，涉及到职能划分的情况，不便把这些想法应用在设计上，所以也就无法验证正确与否。一直以来心中总有一个想法，做一块板子，能把我做过的零散的东西，串成一个整体，也想把这个项目开源化，帮助更多的初学者们学习一些案例，积累一些经验;当然也希望感兴趣的朋友能够参与到这个项目中，共同去完成一些设计;更希望大家能给与支持和帮助，对于上面的设计不足之处，给与指正，特别是咱网站和deyisupport的同仁们。

上文中的设计只是一个参考，只是部分验证过功能，还没有实际整体完成，当然我也在努力进行中，PCB板正在画图中，涉及到成本问题，不想出一些致命错误，所以进展有点慢。

上面的设计只是电能质量分析-电压部分，当完成硬件设计后，我会继续更新电流部分、功率分析、不平衡度等。除了这些功能之外，还会利用这块板子完成波形采集功能，将波形通过USB或是网络传输到PC客户端，进行波形显示，也就是一台慢速的示波器哦。采集功能完成之后，利用F28335强大的EPWM模块，制作几个小型逆变电源还是可以的。这些想法在我脑子中早已有了方案，实现只是时间问题。
[image: image25.png]



Sys_prj.pdf
